## Formato resultados 700 kPa gas
AÑO | 2026 | Medio de transmisión |  | aire o nitrógeno
Rango | Unidad | [5 empty] | RONDA | EA P2-26- | XX
700 | kPa | Resolución | 0.01 | 0.01 | kPa |  | RANGO | 700 | kPa | EA P2-26- | XX
EA P2-26- | XX | Clase equipo viajero |  | 0.05% | F.S. |  |  |  |  | u1 k=1 | u2 k=1 | u3 k=1 | u4 k=1 | u5 k=1 | u6 k=1 | u7 k=1 | u8 k=1 | u9 k=1
Patrón | Ensayo lectura ↑ | Ensayo lectura ↓ | Ensayo lectura ↑ | Ensayo lectura ↓ | Ensayo Promedio | Error | U total K=2 | MCM |  | uRes | uHistéresis | uRepetibilidad | uDesv cero | uestabilidad | uPatrón k=1 | uRes-patrón | uDeriva Patrón | u∆h
kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa |  | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa
0
70
140
210
280
350
420
490
560
630
700
EA P2-26- | XX |  |  | EA P2-26- | XX |  |  | EA P2-26- | XX
Patrón utilizado |  |  |  | Equipo viajero | Manometro análogo |  |  | U∆h k=2 |  | mm |  | DENSIDADES
Marca |  |  |  | Rango | 700 | kPa |  | diff∆h |  | mm |  | air | 1.2 | kg/m³ | densidad estándar | @ 20 °C
modelo |  |  |  | Resolución 1/5 | 0.01 | kPa |  | Ro fluido ensayo | 1.2 | kg/m³
Rango |  | kPa |  | clase | 0.05% | F.S. |  | T° ambiente |  | °C
resolución |  | kPa |  | estabilidad |  | kPa |  | r air |  | kg/m³
Clase o exactitud |  | % FS | [5 empty] | g local |  | m/s2
Upatrón (máx último certificado) |  | kPa | [5 empty] | Presión ambiente |  | hPa
deriva patrón |  | kPa |  | Nota: llenar todos cuadros con valores en rojo según los datos de cada participante.
a) La incertidumbre del patrón de cada participante sea igual o menor que |  |  |  | 0.11667 | kPa | lo que implica una incertidumbre parcial upatrón = |  |  | 0.058333 | kPa
b) La deriva del patrón de cada participante sea igual o menor que |  |  |  | 0.35 | kPa | lo que implicará una incertidumbre parcial uderiva = |  |  | 0.067358 | kPa
c) La contribución por resolución del patrón de cada participante |  |  |  | 0.01 | kPa | lo que implicará una incertidumbre parcial ures = |  |  | 0.0028868 | kPa
Por tanto la contribución total por incertidumbre del patrón de cada participante considerando todas las variables no deberá ser superior a | [8 empty] | 0.1783 | kPa
Por lo tanto el aporte del patrón de cada participante sea igual o menor que |  |  |  |  | 1.9629 | veces mejor que el ensayo
NOTA:
Para la incertidumbre de diferencia de altura utilizar |  |  | http://www.metrologia.cl/medios/DT-Incertidumbre-diferencia-altura.pdf
Para obtener g local aproximada. |  |  | https://www.ptb.de/cms/en/ptb/fachabteilungen/abt1/fb-11/fb-11-sis/g-extractor.html
Para obtener coordenadas geográficas y |  |  | https://www.coordenadas-gps.com/
altitud en metros aproximada
.
Note on B4: Angel Flores, G.Calidad: Código de cada participante
Note on A5: Angel Flores, G.Calidad: Los valores del patrón se indican con todos sus dígitos, para las balanzas de peso muerto los valores informados son los calculados para cada punto.
Note on B5: Angel Flores, G.Calidad: informar con todos los dígitos que indica el equipo viajero
Note on F5: Angel Flores, G.Calidad: Loa valores promedios no deben ser redondeados
Note on G5: Angel Flores, G.Calidad: los valores informados no deben ser redondeados
Note on H5: Angel Flores, G.Calidad: No redondear resultados,
Note on I5: Angel Flores, G.Calidad: La mejor capacidad debe ser la acreditada o cálculada para los efectos de acreditación
Note on O5: Angel Flores, G.Calidad: Componente de incertidumbre debido a la estabilidad del equipo en ensayo considerar a lo menos la resolucion, pero puede ser mayor según lo observado por el metrólogo
Note on Q5: Angel Flores, G.Calidad: Componente de incertidumbre no aplicable cuando el patrón utilizado es una Balanza de peso muerto, en tal caso el valor es cero.
Note on B19: Angel Flores, G.Calidad: Indicar claramente el patrón utilizado Balanza de peso muerto o test gauge
Note on I19: Angel Flores, G.Calidad: Incertidumbre expandida en milinetros de la diferencia de alltura entre el ensayo y el patrón ver documento técnico. http://www.metrologia.cl/link.cgi/Noticias/512
Note on I20: Angel Flores, G.Calidad: Diferencia de altura en milimetros entre el patrón y equipo en ensayo, el valor será negativo si ensayo mas alto que el patrón
Note on P20: Angel Flores, G.Calidad: Si utiliza aire puede calcular o considerar Ro estandar 1,2 kg/m3
Note on L21: A Flores:Aceite, Agua, Alcohol, Aire, Nitrógeno
Note on I22: Angel Flores, G.Calidad: Promedio temperatura ambiente
Note on G23: Angel Flores, G.Calidad: Componente de incertidumbre debido a la estabilidad del equipo en ensayo considerar a lo menos la resolucion, pero puede ser mayor según lo observado por el metrólogo
Note on I23: Angel Flores, G.Calidad: Puede considerar Ro estandar del aire 1,2 kg/m3
Note on I24: Angel Flores, G.Calidad: Valor obtenido según su geolocalización, Latitud en grados Longitud en grados y Altura en metros, página https://www.coordenadas-gps.com/, calcular g local en pagina https://www.ptb.de/cms/en/ptb/fachabteilungen/abt1/fb-11/fb-11-sis/g-extractor.html
Note on I25: Angel Flores, G.Calidad: Promedio temperatura ambiente