Anexo IV

INSTRUCTIVO DE CALIBRACIÓN - DETERMINACIÓN CURVA ERROR DE FLUJÓMETRO VOLUMÉTRICO

Alcance

El presente instructivo tiene por objeto establecer los pasos para poder determinar la curva error de un flujómetro volumétrico por el método comparativo.

Instrumentos y equipos

- En este método se usa un patrón como referencia que puede ser un flujómetro patrón sanitario clase C o bien una medida volumétrica de referencia. Cualquiera a utilizar debe tener su certificado de calibración vigente.

- Sensor de temperatura para tomar la temperatura de la línea de prueba o circuito de agua.

- Cronómetro para registrar el tiempo de la prueba.

Requerimientos

- Antes de empezar la prueba deberá cerciorarse que no existan filtraciones ni aire en el sistema y que exista un caudal constante.

- El MUT debe ser instalado de acuerdo a las instrucciones del fabricante.

- No debe existir vibración o pulsaciones que puedan afectar el comportamiento del MUT y del MP.

- Flujos de prueba. Son siete puntos de calibración. Las pruebas se realizarán primero para el caudal más bajo y posteriormente para el caudal más alto, es decir,  37,5 L/h, 250 L/h, 750 L/h, 1250 L/h, 1750 L/h, 3000 L/h y 5000 L/h.

Actividades preliminares

- Corrida de ambientación con el objeto de estabilizar las condiciones de prueba tanto del MUT y del MP.

- Chequear que no hayan fugas.

Procedimiento de calibración

- Fijar flujo de prueba a través de la operación de válvula.

- Empleando el indicador de flujo y/o un cronómetro durante la prueba, se debe determinar el primer flujo de prueba: ejemplo 37,5 L/h

- Se debe obtener en el MUT una lectura que dé inicio a la prueba; números principales en el dial de menor de graduación al litro ej: 32,1820 m3, 178,3280 m3, en el mismo instante en que el MP dé inicio al registro del volumen.

- En el mismo instante en que el MUT se registre el total del volumen de la prueba, se debe cortar el flujo de agua mediante una válvula de cierre rápido (1/4 de vuelta).La cantidad de volumen mínimo a acumular  en cada prueba, es de acuerdo a la siguiente tabla.

| Caudal punto | Caudal L/h | Acumulado* L |
| --- | --- | --- |
| 1 | 37,5 | 10 |
| 2 | 250 | 50 |
| 3 | 750 | 100 |
| 4 | 1250 | 100 |
| 5 | 1750 | 100 |
| 6 | 3000 | 100 |
| 7 | 5000 | 100 |

*Volumen mínimo a acumular

- Se registra la lectura del MUT. La diferencia entre el volumen del MUT al inicio de la prueba y el volumen medido al final de la prueba corresponde al volumen registrado del MUT, mientras que el volumen registrado en el banco de prueba o en una medida volumétrica, será el volumen registrado del MP. Recordar que el valor del MP debe ser un valor corregido de acuerdo al error determinado en su curva de calibración,. A partir de estos datos se calcula el error relativo de la prueba del primer caudal.

- Repetir los puntos 3 al 6 al menos 5 veces para cada caudal. Se sugiere utilizar planilla de datos del Anexo 2.

- Fijar el segundo caudal 250 L/h y repetir los pasos desde 1 al 6 hasta completar los siete puntos de calibración

Calculo Error Relativo

Error relativo: Diferencia entre el volumen de agua medido en el medidor patrón (MP) y  el volumen de agua registrado por el medidor existente (MUT), expresado en porcentaje y calculado de acuerdo a lo siguiente:

ERROR(%)=(Vol.registradoMUT−Vol.registradoMP)∗100Vol.registradoMP

Volumen registrado MUT = Volumen registrado por el medidor existente.

Volumen registrado MP = Vol. Registrado por el medidor patrón de trabajo corregido de acuerdo a su error.