ANEXO VI

Modelo de reporte de resultados de calibración propuesto

# REPORTE  DE RESULTADOS

# LABORATORIO: P-14-XX

MAGNITUD PRESION

Nombre del cliente: Instituto Nacional de Normalización

Dirección: Matías Cousiño 64, piso 6

Código del Laboratorio:

Fecha de calibración:

Fecha de emisión de resultados:

Instrumento Calibrado: Manómetro digital

Marca:

Modelo:

Nº de serie:

Rango de medición:

Patrón utilizado:

Marca:

Modelo:

Certificado de calibración Nº:

Emisor del certificado:

Trazabilidad a máxima jerarquía:

Lugar donde fue hecha la calibración:

Temperatura:

Humedad relativa:

Norma o procedimiento utilizado:

Desviaciones a los procedimientos empleados:

RESULTADOS  (En formato Excel)

Laboratorio Código: P-14-XX

| Presión Patrón | Lectura Ascenso | Lectura Descenso | Lectura Ascenso | Lectura Descenso | Lectura Promedio | Error promedio | Incertidumbre Expandida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar | bar |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 180 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  |  |  |  |  |  |
| 240 |  |  |  |  |  |  |  |
| 270 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Se deben adjuntar valores en ambos sistemas de mediciones (según lo que está configurado el equipo) y en bar para cumplir lo especificado en SI y  DKD-R 6-1 para el reporte de resultados.

Respaldo de los resultados:

Se  debe adjuntar  memoria de cálculo de la incertidumbre incluyendo  cada uno de  los componentes  considerados en cada punto de medición.

Ejemplo:

Uascdesc=kup2+urepet.2+udesv.cero2+uhist2+uΔh2+uresol.2+uderi−patrón2

| CMC declarada por el laboratorio para el rango del EA (0-300 bar hidráulico) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| u2p | u2 repet |  | u2 des cero | u2 hist |  | u2 resol. | u2 deri-patron. | u2 h | Utotal |