ANEXO VII

Sugerencia Cálculo de Incertidumbre

Incertidumbre: Resultado de la evaluación, que tiene por objeto la caracterización de un intervalo dentro del cual se estima que se encuentra el valor real del mensurando, generalmente con una probabilidad dada.

Para el cálculo de la incertidumbre, se sugiere como mínimo considerar las siguientes contribuciones:

- Incertidumbre por desvío estándar del Error del MUT(uA)

- Incertidumbre del MP, (uMP)

- Incertidumbre de la resolución del MP (uRes_MP)

- Incertidumbre de la resolución del MUT (uRes_MUT)

UT(%)=2⋅(uA)2+(uResMUT)2+(uResMP)2+(uMP)2

Expresión Incertidumbre desvío estándar del Error de MUT (%)

Media: x(%)=1ni=1nxi

Desvío Estándar: s(x)=i=1n(xi−x)2n−1

La incertidumbre estándar debido a efectos aleatorios es entonces

uA=s(x)n=s(x)

Expresión Incertidumbre de la Resolución del MUT (%)

uResMUT(%)=ResMUT2⋅3∗100VMUT

Donde:

uResMUT(%): Incertidumbre debida de la resolución del MUT (%)

VMUT: Volumen acumulado por el MUT (en m3)

ResMUT: Resolución adoptada del MUT (0,0001 m3)

Expresión Incertidumbre de la Resolución del MP (%)

uResMP(%)=ResMP2⋅3∗100VMP

Donde:

uResMP(%): Incertidumbre debida de la resolución del MP (%)

VMP: Volumen acumulado por el MP

ResMP: Resolución adoptada del MP

Expresión Incertidumbre del MP (%)

uMP(%)=UMPk

Donde:

uMP(%): Incertidumbre del Patrón utilizado; dato de certificado de calibración

k=2(Factor de cobertura al 95%)

Expresión Incertidumbre combinada y expandida UT (%)

UT(%)=2⋅(uA)2+(uResMUT)2+(uResMP)2+(uMP)2

Donde:

UT: Incertidumbre combinada y expandida

Nota: Si el laboratorio de acuerdo a su sistema de calibración/ tipo de medidor patrón y sus procedimientos, considera necesario  incorporar otras fuentes de incertidumbres, entonces éstas deben quedar incorporadas a los cálculos.