#### RED NACIONAL DE METROLOGIA

UNIDAD DE COORDINACION Y SUPERVISION

LABORATORIO  CUSTODIO  DE  PATRONES   NACIONALES

MAGNITUD PRESION

#### PROTOCOLO DE

#### ENSAYO DE APTITUD NACIONAL

P-15

CALIBRACION DE MANOMETROS DE PRESION ANALOGO

-1 bar  y  +1 bar

##### Abril   2015

PROGRAMA

- Introducción

- Nombre del Programa

- Objetivo

- Confidencialidad y codificación

- Alcance instrumento a calibrar

- Requisitos de participación

- Seguridad, Responsabilidad  y Compromiso del Laboratorio.

- Generalidades del Ensayo de Aptitud.

- Generalidades del procedimiento de calibración

- Aspectos técnicos

- Presentación de resultados

- Comportamiento de  los Participantes

- Desarrollo de ensayo de aptitud

- Lista de verificación para  calibración del Manómetro Análogo

- Recepción, transporte y/o devolución

- Evaluación Estadística.

- Reposición de Patrón viajero  perdido, dañados y medidas en caso de atraso.

- Informe Preliminar (B).

- Reunión Final. (Taller de cierre)

- Informe Final (A).

Terminología

Bibliografía

Anexos: A, B, C, D, E.

COMPARACION NACIONAL DE PRESION

LINEAMIENTOS GENERALES Y PROCEDIMIENTO

## Introducción

La realización de la magnitud presión es una tarea asignada al Laboratorio Designado de Presión integrante de la red Nacional de Metrología  ubicado en Gran Avenida  Nº 11087, paradero 36 ½, EL bosque, Santiago. El LCPN-P está encargado de la diseminación correcta de esta magnitud y dar a la cadena de trazabilidad los niveles adecuados de incertidumbre de acuerdo a las necesidades del país.

Dentro del marco de funcionamiento de la red se realizará un ensayo de Aptitud Nacional con el fin de estimar los niveles de concordancia en las mediciones entre los laboratorios

Participantes de la magnitud presión y la incertidumbre asociada a su medición.

Desde el año 2010, la RNM ofrece un Programa de Ensayos de Aptitud el cual es parte del "Programa de Fortalecimiento y Reconocimiento de las Mejores Capacidades de Medición en la Red Nacional de Metrología", Programa desarrollado con aportes del Fondo de Innovación para la Competitividad, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Los Institutos Designados y Candidatos que componen la RNM cuentan con sistemas de calidad ajustados a los requisitos establecidos  en la norma ISO/IEC 17025 con el objeto de establecer la confianza necesaria en sus actividades. Adicionalmente, la organización de los ensayos de aptitud ofertados, se basa en los requisitos establecidos en la norma NCh-ISO 17043

El Programa anual de Ensayos de Aptitud, se planifica considerando las capacidades de medición y calibración de las organizaciones que componen la RNM, las necesidades de los laboratorios de calibración y ensayo nacionales y, en algunos casos, las necesidades establecidas por un determinado organismo del Estado.

Por regla general, los ensayos de aptitud ofrecidos por la Red Nacional de Metrología, se realizan durante un año calendario.

Los ítems de ensayo, se distribuyen en un periodo de tiempo definido para su análisis, son enviados en las fechas establecidas en el programa, en las condiciones de embalaje, almacenamiento, seguridad e identificación que aseguren la integridad del ítem.

Cada ensayo de aptitud, cuenta con una codificación alfanumérica y a cada laboratorio participante se le hace entrega de un código asignado confidencial.

La oferta de los ensayos de aptitud es publicada a través de una programación anual  en el sitio web www.metrologia.cl.

Aquellos ensayos de aptitud organizados por la Red Nacional de Metrología que cuenten con financiamiento del Fondo de Innovación para la Competitividad del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, no tendrán costos de inscripción para los participantes y el número de cupos quedará sujeto al diseño del Ensayo de Aptitud y los fondos disponibles. Cualquier otro ensayo de aptitud o intercomparación organizadas por la RNM que no cuenten con este financiamiento, tendrán costo de inscripción para los participantes.

Este documento presenta los lineamientos generales y el procedimiento para esta inter-comparación.

## Nombre del programa

Ensayo de Aptitud Nacional de Presión  P-15.

## Identificación del proveedor de ensayo de aptitud

El proveedor del ensayo de aptitud, será el Laboratorio Designado de Presión integrante de la red Nacional de Metrología, LCPN-P ENAER, ubicado en Gran Avenida #11087, paradero 36 ½, EL bosque, Santiago.

Jefe de LD en Presión			: Marcial Espinoza

Teléfono		: 56(2)23831966

Email			: marcial.espinoza@enaer.cl

Responsable Técnico LD  Presión	: Ángel Flores

Teléfono		: 56(2)23831966

Email			: angel.flores@enaer.cl

- Objetivo

Realizar un ensayo de aptitud  en la magnitud presión entre los Laboratorios de Calibración (LC-P) de Presión  pertenecientes a la Red Nacional de Metrología que permita evaluar el desempeño y las competencias de los participantes.

Conocer la capacidad de medición en la magnitud presión de los LC-P participantes. La capacidad de medición de los laboratorios se determinará a través de la comparación de los niveles de incertidumbre y de error que alcance cada uno de éstos en sus mediciones.

Complementariamente al realizar esta comparación se busca unificar los métodos de calibración en el país al utilizar la misma Guía de referencia (DKD – R6 – 1).

- Confidencialidad y codificación

Cada Ensayo de Aptitud, cuenta con una codificación alfanumérica y a cada laboratorio participante se les entregará un Código asignado Confidencial.  Siguiendo requisitos de la norma NCh-ISO17043 vigente.

Ejemplo: P-15-XX

Magnitud Física: PRESION, P-15-XX,

P= nombre magnitud

15= año en el que se desarrolla el EA

XX= Código asignado confidencial de identificación del laboratorio participante

Los resultados propios de cada laboratorio le serán comunicados en forma individual, sin embargo, tanto el nombre de los laboratorios participantes como los resultados globales, serán de conocimiento público.

- Alcance  e instrumento a Calibrar

En esta comparación participarán los Laboratorios de Calibración de la Magnitud Presión acreditados por INN y Laboratorios invitados a participar en el ejercicio de ensayo de aptitud, según interés manifestado o por  condición de la División de Acreditación, INN, que se encuentren postulando a su acreditatación.

Los instrumentos a medir en el ensayo de aptitud son  dos manómetros análogos:

- Manómetro de presión relativa negativa rango de 0 bar  a -1 bar ( vacuómetro )

- Manómetro de presión relativa positiva rango de 0 bar a +1 bar

- Requisitos de  Participación

- Equipamiento requerido: Balanza manométrica susceptible de cubrir todo el rango, calibrador digital o bien, Test Gauge u otro sistema de medición, con incertidumbre igual o mejor al 0,1% de la escala completa. Cualquier otra situación, debe ser acordada previamente con el Responsable Técnico.

- Condiciones ambientales: Deben indicarse las condiciones del Laboratorio en las cuales se realiza la calibración y las consideraciones tomadas (si las hubiera por parte del laboratorio participante en el ensayo de aptitud).

- Responsabilidad y cuidado del patrón viajero: Se solicitará carta de compromiso formal a través del representante legal. Para garantizar la integridad  del patrón viajero.

- Transporte: Los laboratorios Nacionales y extranjeros que deseen participar  deberán asumir  los costos de transportar el patrón viajero. Para el caso de los Laboratorios internacionales deberán financiar los pasajes aéreos y viáticos correspondientes al encargado del Laboratorio organizador, y además gastos de aduana si es que son necesarios. Esto de modo de asegurar la integridad del patrón viajero.

En el caso que el laboratorio  no cumpla con los requisitos técnicos en relación con sus capacidades de medición y calibración del Ensayo de Aptitud, se le notificará su NO incorporación, explicando los motivos que respaldan dicha decisión.

- Seguridad, Responsabilidad  y Compromiso del Laboratorio.

Como se mencionaba en el punto anterior, se exigirá una Carta de Compromiso, Anexo I, formal en la cual el Laboratorio Participante se hace responsable del Patrón viajero, esta carta debe contener el nombre completo del Laboratorio y a que institución o empresa pertenece, declarar que frente a cualquier problema que sufra el patrón viajero correspondiente al Ensayo de Aptitud, ya sea durante la permanencia de este en el laboratorio, o durante la manipulación o bien durante su transporte hacia el siguiente laboratorio.

El laboratorio afectado  deberá responder con todos los costos de reparación o bien con la sustitución de éste por uno igual (igual marca e igual modelo).

Además de la carta de compromiso se solicitará al Laboratorio participante completar un “Acta de Entrega de Patrón Viajero”, Anexo II, y enviarlo mediante correo electrónico al INN. En esta acta, se compromete la responsabilidad del patrón viajero, y será  requisito para la posterior entrega del código único asignado a cada Laboratorio según corresponda, por parte del INN.

En el caso de cualquier desperfecto, daño o pérdida, sufrido durante su traslado o manipulación, se exigirá al participante la reposición del patrón.

En caso que ocurra lo anteriormente señalado, el Laboratorio organizador en conjunto con la División de Metrología, si es pertinente, evaluarán las consecuencias causadas y definirán las medidas a seguir. La División de Metrología notificará a los participantes las decisiones tomadas.

- Generalidades del Ensayo de Aptitud (EA P-15).

Las actividades relacionadas con el EA P-15 tendrán los siguientes lineamientos para su realización:

- La coordinación del presente Ensayo de Aptitud, será realizada por la División  de  Metrología del Instituto Nacional  de Normalización, quién asignará a cada laboratorio su Código de Participante.

- El Laboratorio de Referencia en donde el instrumento será calibrado inicialmente, es el Laboratorio Designado de la Magnitud Presión , que en adelante llamaremos Laboratorio Piloto,

Contactos:

Coordinador INN de E.A			: Gerardo González

Teléfono		: 56 (2) 2445 8831

e-mail			: gerardo.gonzalez@inn.cl

Jefe de LD en Presión			: Marcial Espinoza

Teléfono		: 56(2)23831966

Email			:marcial.espinoza@enaer.cl

Responsable Técnico LD  Presión	: Angel Flores

Teléfono		: 56(2)23831966

Email			: angel.flores@enaer.cl

- Los instrumentos a utilizar en EA P-15 son suministrados por el LCPN de presión. Estos instrumentos serán enviados a cada uno de los laboratorios participantes por medio de transporte privado (que provee cada participante).

- El  EA P-15  se llevará a cabo según el punto 9 de éste protocolo.

- El procedimiento de calibración a utilizar por los laboratorios participantes es la Guía DKD-R 6-1 (Servicio  Alemán de Calibración) – Calibración de medidores de presión. Para lograr una mejor evaluación del desempeño de los participantes se medirá en Secuencia de calibración “A”.

- El Laboratorio Piloto será el encargado de analizar los resultados de la comparación, que enviará  al  INN cada Laboratorio Participante.

- Cada Laboratorio Participante designará a  la persona que será responsable del EA P-15  en su respectiva institución.

- El EA P-15 funcionará en consideración al número de Laboratorios Participantes, es decir, después de cada calibración, el laboratorio deberá enviar el manómetro al próximo participante, previa autorización vía correo electrónico de parte del Responsable Técnico (si el número de participantes es reducido no más de 5 funcionará en circulo). Si es superior al número indicado se harán rondas (el dispositivo se enviará al Laboratorio Piloto para su calibración).

- Asegúrese de tener la confirmación del Coordinador antes de efectuar la calibración,  la  que  será  cursada  por  este  sólo después de haber recibido el Anexo D (adjunto a este protocolo), debidamente cumplimentado.

- Cada laboratorio será responsable de asegurar que el manómetro no sufra daño alguno y se encuentre bajo buen resguardo.

- Generalidades del procedimiento de  Calibración

- El instrumento objeto de la comparación será tratado en su totalidad como un manómetro análogo.

- En el montaje procurar la eliminación de la diferencia de alturas entre el instrumento de prueba y el patrón.

- Asegurarse que el sistema de medición de presión no presenta fugas.

- La temperatura de referencia para las mediciones será 20 °C.

- El instrumento se debe manipular con cuidado para evitar cualquier daño y mantener la integridad del instrumento.

- El informe de los resultados se hará sobre el Anexo C de éste protocolo:

Informe de calibración, según  certificado otorgado por cada laboratorio, se debe indicar valores  ascendentes, descendentes, valores promedios e incertidumbres en cada punto de medición.

- Los mejores resultados de la comparación se obtendrán cuando se tomen en cuenta los diferentes factores que afectan la medición de la presión, teniendo especial cuidado al utilizar balanzas de peso muerto.

Corrigiendo  por ejemplo, los efectos por la diferencia de altura,  temperatura y presión ambiente, el empuje del aire y la aceleración de la gravedad, densidad del fluido, masas etc.

- Aspectos Técnicos

  - Instrumento Comparación con Manómetro Análogo -1 bar  a  0 bar, presión relativa negativa – Medio transmisión de presión:  aire

Nombre del instrumento	:Manómetro Análogo (vacuómetro)

Marca				:BTU controls

Rango				:-1 bar  a  0 bar (Se utilizará en rango -0.93 bar  a  0 bar)

Exactitud			:±0.5 % FS

Resolución			:0.01bar

Diámetro Esfera		: 4 ½"

Conexión 			: Inferior ½" NPT

NOTA: Indicador de lectura del Manómetro análogo de -1 bar está en unidades de presión en: bar  &  inHg.

- El instrumento objeto de la comparación será medido en los siguientes 11 puntos: 0 bar,  -0.1 bar,  -0.2 bar,  -0.3 bar,  -0.4 bar,  -0.5 bar,  -0.6 bar,  -0.7 bar,  -0.8 bar,

-0.9 bar  y  -0.93  bar, presión relativa negativa.

  - Instrumento Comparación con Manómetro Análogo 0 bar a +1 bar, presión relativa positiva – Medio transmisión de presión:  Nitrógeno o aire limpio.

Nombre del instrumento	:Manómetro Análogo

Marca				:BTU controls

Rango				:0 bar  a  +1 bar

Exactitud			:±0.5 % FS

Resolución			:0.01bar

Diámetro Esfera		: 4 ½"

Conexión 			: Inferior ½" NPT

NOTA: Indicador de lectura del Manómetro análogo de 1 bar está en unidades de presión en: bar y psi

- El instrumento objeto de la comparación será medido en los siguientes 11 puntos: 0 bar, 0.1 bar, 0.2 bar, 0.3 bar, 0.4 bar, 0.5 bar, 0.6 bar, 0.7 bar, 0.8 bar, 0.9 bar y 1.0 bar, presión relativa positiva.

- Los cálculos de la incertidumbre de medición se harán de acuerdo con las indicaciones dadas en el capítulo 8, en especial las del numeral 8.3 de la guía DKD – R 6 – 1.

- Para la comparación de los valores medidos entre el objeto a calibrar y el patrón de referencia, se utilizará el numeral 7 (Guía DKD – R 6 – 1).

Adicionalmente, se tendrán en cuenta las siguientes precisiones:

- La calibración consiste en realizar 3 precargas y 4 series de medición (2 ciclos para montaje idéntico: Ascenso – Descenso – Ascenso -  Descenso).

- El tiempo de permanencia en carga máxima, será de 5 minutos.

- El tiempo de permanencia en reposo entre dos precargas será alrededor de 2 minutos.

- Después de la última precarga, pasado 2 minutos  y con el instrumento completamente descargado se desmonta, se ajusta la posición cero de la indicación y se realiza inmediatamente la lectura del punto cero del primer ciclo de medición.

- Antes del segundo ciclo de medición y con el instrumento completamente descargado después de 2 minutos se hace un nuevo ajuste de la posición cero de la indicación y se realiza inmediatamente la lectura del punto cero de este ciclo.

- Para la toma de lectura del primer punto en descenso esperar 5 minutos antes de la lectura.

- Según la guía DKD – R 6 – 1, para los valores indicados de lectura se debe tomar lectura del punto cero,  determinación de la histéresis, repetibilidad y errores del instrumento; para tales cálculos tener presente lo siguiente:

La secuencia de calibración según DKD-R-6 se adjunta en el esquema adjunto (ver Diagrama 1):

- Presentación de los resultados

La presentación y condiciones de envío de los resultados de los laboratorios participantes a la División de Metrología  serán sólo en formato Excel.

- Se pedirá un reporte de resultados, en que se detalla el procesamiento matemático y todas las lecturas obtenidas.

- ***Los valores de las incertidumbres asignadas a sus resultados, por los laboratorios participantes, deben ser consistentes con la capacidad de medición y calibración, declarada en el certificado de acreditación.

- Descripción del patrón utilizado (modelo, número de serie, fabricante, última calibración) con el valor de incertidumbre informada del último certificado de calibración vigente.

- Descripción del método de medición y diagrama de conexiones usado.

- Condiciones ambientales durante la medición

- Incertidumbres asociadas consideradas y presupuesto detallado del cálculo de la incertidumbre final, intervalo de confianza considerado e incertidumbre expandida. Se debe explicar y detallar claramente cómo se llegó al resultado de dicha incertidumbre incluyendo consideraciones y el cálculo matemático.

- El cálculo de la incertidumbre final debe hacerse según los requerimientos de la norma ISO-GUM : “Guía para la expresión de la Incertidumbre de Medición”.

- El reporte de resultados no debe contener logos, nombres o firmas que pueden identificar el origen de la información, sólo debe identificarse con el Código Asignado, así mismo NO se debe pegar ningún tipo de sello o marca adhesiva en el patrón viajero.

- El reporte que no contenga toda la información solicitada no serán considerados, en el Informe Preliminar del EA P-15.

- El reporte de resultados del EA P-15 deben ser enviados únicamente al Sr. Gerardo González del (INN) según corresponda la coordinación.

- El reporte de resultados enviado fuera de la fecha indicada, enviado directamente al LCPN-P o enviado en un formato diferente al Excel          NO serán considerados en el informe final.

Las mediciones se realizarán en cada laboratorio por su propio personal y será su responsabilidad cumplir con los requerimientos de los documentos de la comparación.

Cabe destacar que no se pueden cambiar los valores informados por el Laboratorio participante, entendiendo que fueron conveniente y oportunamente revisados por el Jefe de Laboratorio y con el VºBº del Responsable de Calidad respectivo.

El Coordinador enviará  los comentarios codificados, si proceden, al Laboratorio Piloto, que emitirá el Informe A (Final).

Cada Laboratorio recibirá una copia electrónica (*.pdf) del Informe A.

Al final del EA P-15 se realizará un Taller de Cierre con los representantes de los Laboratorios participantes, para discutir e intercambiar impresiones sobre los resultados y actividades realizadas.

- Comportamiento de Los Participantes

La necesidad de confianza constante en el desempeño de los laboratorios no sólo es esencial para los laboratorios y sus clientes sino también para otras partes interesadas, tales como las autoridades reguladoras, el organismo de acreditación, y otras organizaciones que especifican requisitos para los laboratorios”. Si se sospecha de confabulación entre los participantes o la falsificación de resultados, se aplicarán los procedimientos correspondientes. Si los resultados de la investigación confirman que existe confabulación entre los participantes o la falsificación de resultados, se dará aviso de manera inmediata al Instituto Nacional Acreditación y a la autoridad reglamentaria correspondiente.

- Desarrollo de ensayo de aptitud

Cada Ensayo de Aptitud se desarrolla cumpliendo las siguientes etapas:

- Publicación de la Programación anual de los EA, ofrecidos por la RNM, en el sitio web: www.metrologia.cl.

- Publicación de Protocolo y Formulario de Inscripción del EA, en sitio web: www.metrologia.cl.

- Proceso de inscripción de los laboratorios participantes, mediante envío de formulario.

- Recepción de formularios de inscripción.

- Recepción de las muestras o patrones por cada Laboratorio participante del  EA.

- Envío de códigos asignados por correo electrónico a cada Laboratorio participante.

- Elaboración del Programa de mediciones de cada EA, según corresponda.

- Desarrollo del Ensayo de Aptitud (desarrollo experimental de las mediciones).

- Recepción de los resultados del Ensayo de Aptitud.

- Elaboración, revisión y envío del Informe Preliminar a los participantes.

- Reunión Final (Taller de Cierre), opcional.

- Envío de Informe Final a los participantes.

Para el año 2015 se considerarán las siguientes fechas:

| Fecha de inicio de la convocatoria: | El INN realizará la convocatoria el 8 de mayo de 2015. Con Plazo de inscripción 29 de Mayo de 2015 |
| --- | --- |
| Desarrollo del EA (fecha de inicio de las mediciones): | Las mediciones comenzarán a partir de Junio 2015 según corresponda. |
| Recepción de resultados del EA: | El INN recibirá los resultados de medición hasta el 30 de septiembre de 2015. El lunes 05 de octubre el INN enviará los resultados consolidados a Laboratorio piloto |
| Entrega del Informe Preliminar (B): | Envío del Informe Preliminar (B) al INN el 30 de octubre de 2015. Para que el INN envíe el Informe Preliminar a los Laboratorios participantes a más tardar el 03 de noviembre 2015. |
| Taller de cierre “III Jornadas Metrología”: | El taller de cierre se realizará en una fecha definir por INN. |
| Informe Final: | Envío del informe Final al INN el 04 de diciembre de 2015. Para que el INN envíe el informe Final a los Laboratorios participantes a más tardar el 09 de diciembre 2015. |

- Lista de verificación  para la calibración del Manómetro análogo

OBJETIVO

Establece los puntos  de mayor relevancia del procedimiento de calibración de un manómetro análogo.

## ACTIVIDADES  PRELIMINARES

    - Estabilización de la temperatura

Para lograr que el instrumento se estabilice térmicamente es necesario dejarlo en el ambiente del laboratorio un tiempo mínimo de 12h.

## Conexión

Instalar el  manómetro análogo en posición vertical.

No incrementar el par torsional aplicado al acople más de lo necesario, (ver la estanqueidad de la conexión y que no hayan fugas).

Asegurar las conexiones mecánicas adecuadas para la instalación del manómetro análogo con el sistema patrón.

## PREPARACION

- Hermeticidad del sistema de calibración

Realizar una prueba de hermeticidad llevando el instrumento a una presión del 100%  del alcance de medición. El sistema se aísla para mantener una presión estable por tres minutos. Si se encuentran fugas, apretar las conexiones o poner cinta teflón, según sea el caso.

- Velocidad de caída del pistón y velocidad giro

NOTA: Sólo aplicable en aquéllos Laboratorios de Calibración que realicen sus mediciones empleando como patrón una “Balanza de Peso Muerto”.

Determine la velocidad de giro más conveniente con la cual se obtiene una lectura del equipo más estable, probar a diferentes presiones (baja, media y alta).

Determine la velocidad de caída del pistón a presión máxima del sistema de comparación.

- Diferencia de altura entre los niveles de referencia del manómetro análogo y el patrón.

Determine la diferencia de altura entre los niveles de referencia del calibrando y del patrón. El punto de referencia del manómetro análogo es el acople de presión

Si existen dudas de uso del equipo comunicarse con el LCPN-P, fono: 23831966 correo lnpnpress@enaer.cl , angel.flores@enaer.cl

- Recepción, transporte y/o devolución

- Recepción.

El laboratorio que recibe el patrón viajero debe informar de su arribo al Coordinador, enviando mediante correo electrónico un acta de recepción, indicando quien recibe (responsable técnico), la hora de llegada, las condiciones del empaque y el estatus operativo del instrumento. Será obligación enviar foto a la llegada del patrón y foto a la partida. Para esto una vez arribado al laboratorio se deberá llenar el formulario indicado en el Anexo D, el cual también indica algunos pasos a seguir para verificar si el patrón viajero ha sufrido algún daño.

- Transporte.

Este instrumento será enviado por cada laboratorio participante  hacia el siguiente laboratorio o el  LD, si corresponde de acuerdo a calendario. Por medio de transporte privado que deberá contratar cada participante. El laboratorio debe asegurar el buen resguardo del instrumento durante todo su transporte cuidando el estado del instrumento y su embalaje

- Embalaje.

Una vez concluidos las mediciones dentro del tiempo esperado deberá empacar el  Mensurando o Patrón viajero para ser despachado.

- Evaluación Estadística.

Para la evaluación del desempeño de los participantes de un EA, se procesan sus resultados de las mediciones obtenidas, según los criterios establecidos en la norma NCh-ISO 17043.

El resumen de los criterios de evaluación estadística aplicados en los EA, se encuentra en el Anexo E del presente documento, clasificados según área metrológica.

- Reposición del Patrón viajero  perdido, dañados y medidas en caso de atraso.

En caso de daño o falla del patrón viajero, y no exista disponibilidad para su reposición inmediata, en estas circunstancias la división de metrología  evaluará la anulación del EA o la continuación de este, pudiendo en este último caso dar por terminado el proceso de medición y realizar el proceso de datos con los resultados disponibles, es decir hasta el último participante  que pudo hacer la medición en forma normal antes de las mediciones  intermedias que debe realizar el  LCPN-P dentro del ensayo P15. Esta medición es realizada por el LCPN-P generalmente a mitad del ensayo y luego al final del ejercicio dependiendo de la cantidad de  laboratorios inscritos.

No se aceptarán el reporte de resultados del EA fuera de plazo, ni solicitudes de tiempo adicional  por parte de los participantes.

Solo serán consideras los atrasos atribuidos a la empresa encargada del transporte del ítem a ensayar, atrasos no imputables al Laboratorio.

Los laboratorios que no cumplan con los plazos establecidos por la coordinación, no serán considerados en el Informe Final.

- Informe Preliminar (B).

El Laboratorio Piloto preparará el Informe Preliminar B del EA, el cual se hará llegar a cada laboratorio para su revisión y comentario si procede. Las apelaciones de los participantes contra la evaluación de su desempeño en el EA, deberán notificarlas por escrito en un plazo máximo de 5 días hábiles, a partir de la fecha de comunicación del Informe Preliminar. Para esto, se deberá enviar carta dirigida al Coordinador de Ensayo de Aptitud del INN, junto con los antecedentes que respalden la apelación, sin perjuicio de lo establecido en el protocolo.

- Reunión Final. (Taller de cierre)

Para finalizar el EA se contempla una reunión final para revisar y discutir los resultados obtenidos. Dicha reunión se llevará de acuerdo a la información publicada oportunamente en la página de la División de Metrología del INN: http://www.metrologia.cl

- Informe Final (A).

En este informe se entregan los resultados de los laboratorios participantes identificados con el código asignado a cada laboratorio. El informe describe el listado de participantes, objetivo del ensayo de aptitud, el ítem de ensayo y la evaluación estadística realizada. La evaluación de desempeño de los participantes es representada en tablas y gráficas, según sea necesario.

El informe final podrá ser enviado por el coordinador del ensayo de aptitud a cada participante o publicados en la sitio Web www.metrologia.cl o en el sitio Web del Instituto Designado que organizó el ensayo de aptitud.

TERMINOLOGÍA

_____________________________________________________________________

  - Ensayo de Aptitud (EA): Evaluación del desempeño de los participantes con respecto a criterios previamente establecidos a través de comparaciones inter-laboratorios.

  - Ensayo de intercomparación: Tipo de ensayo de aptitud que realiza con una distribución simultanea de laboratorios participantes, se selecciona un material con un valor asignado o certificado contra el cual es comparado el resultado obtenido por el o los participantes. Sirve para indicar el desempeño individual o grupal de los laboratorios.

  - Item de ensayo de aptitud: Muestra, producto, artefacto, material de referencia, parte de un equipo, patrón de medida, conjunto de datos u otra información utilizada para los ensayos de aptitud.

BIBLIOGRAFÍA

_____________________________________________________________________

- NCh-ISO 17043-2011 Evaluación de la conformidad - Requisitos generales para los ensayos de aptitud