Condiciones de las Mediciones

|  | Configuración Multímetro |
| --- | --- |
| Resolución | VDC | IDC | VAC | IAC | R |
| 5 ½ | Rate slow Range 200 mV Range 1000 V | Rate slow Range 20 mA Range 2 A | Rate slow Range 200 mV Range 20 V | Rate slow Range 200 mA Range 2 A | Rate slow 4 wire Range 200 Ω Range 2 kΩ |
| 4 ½ | Rate medium Range 200 mV Range 1000 V | Rate medium Range 20 mA Range 2 A | Rate medium Range 200 mV Range 20 V | Rate medium Range 200 mA Range 2 A | Rate medium 4 wire Range 200 Ω Range 2 kΩ |

El resto de la configuración del multímetro se deja por defecto como están.

En todos los casos se debe realizar la conexión correcta entre multímetro y calibrador (consultar manual calibrador y manual multímetro), se debe energizar el circuito y esperar a lo menos 3 minutos antes de realizar las mediciones.

Se tomarán 10 mediciones por cada magnitud, si el laboratorio estima conveniente puede realizar más mediciones diarias, la tabla Excel del anexo III está diseñada para 30 mediciones.